7 de mayo de 2009

Sobre el documento "Protocolo de verificación de proyecto de Rellenos Sanitarios en México". versión 1.0 abril 2009

Página 2: "La verificación de los proyectos se realiza en forma anual"

¿Existe la posibilidad de realizar la verificación en periodos de tiempo más lejanos (previo acuerdo con el verificador)?  La duda surge porque es posible que la cantidad de reducciones de emisiones sea tan baja que no valga la pena realizar el trámite de forma anual.

Página 5: Referente al paso 2: Identificación de las Fuentes de Emisión.

"3. ¿Están las fuentes de GEI que se encuentren dentro de los límites del proyecto correctamente organizadas por categorías?

4. ¿Están las fuentes de GEI diferenciadas por gases?"

Clarificar estos puntos, ya que de acuerdo con la metodología sólo se cuantifica el metano.

Página 5: Referente al paso 3: Revisión de los sistemas de Gestión de GEI y las Metodologías de Cálculo.

"11. ¿Se calibra el equipo de monitoreo del gas de Relleno sanitario como mínimo cada tres meses?"

Esta frecuencia de "calibración" es muy alta, por ejemplo los thermocouples no se calibran, se instalan hasta que su vida útil acaba (un año por lo general), algunos medidores de flujo no se calibran. Definir que se entiende por "calibración", es un mantenimiento interno? se debe enviar el equipo al fabricante y obtener un certificado( el cual incrementa los costos del proyecto)? ¿Por que no se calibra el equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante?

Página 7. "3. ¿Las reducciones de emisiones reportadas en el año actual difieren significativamente de las del año anterior? En caso afirmativo, ¿el verificador comprende de las razones de estos cambios y, a su leal saber y entender, puede explicar las diferencias en las emisiones?"

Esto puede crear un poco de conflicto debido al grado de conocimiento y entendimiento que posea un verificador.....

Finalmente , en el protocolo se indica que las lecturas de flujo deben registrarse cada 15 minutos, la frecuencia es muy alta. El problema de la continuidad (para el flujo) es mejor resolverlo instalando un medidor de flujo que registre el acumulado (total de gas medido en un periodo de tiempo) en lugar de colocar esta frecuencia de medición tan elevada.

Agradecemos de antemano la atención que presten a nuestras dudas y comentarios.

Saludos cordiales

Alejandra Lopez

Project Coordinator

EcoSecurities Mexico

Tel/Fax: +52 55 56015341

+52 55 56015342

+52 55 56015343

Email: alejandra@ecosecurities.com

www.ecosecurities.com